## Poziv na dostavu ponude
KLASA: 406-01/24-01/09
UR. BROJ: 2186-0336-08/2-24-2
Varaždin, 9. veljače 2024.
• gospodarskim subjektima
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Poštovani,
Sveučilište Sjever (u nastavku: naručitelj), poziva Vas da dostavite ponudu u nabavi uređaja za određivanje čvrstoće, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16. i 114/22.).
Ponuda se sastoji od popunjenih otključanih ružičastih ćelija Ponudbenog lista i Troškovnika u Microsoft Excelu iz privitka ovog Poziva.
Na adrese vkruljac@unin.hr, ssever@unin.hr i bsmoljan@unin.hr, u istoj poruci dostavlja se:
1. zahtjev za pojašnjenjem ovog Poziva i njegovih privitaka do 14. veljače 2024., do 12,00 h, a
2. ponudu 15. veljače 2024., u roku od 10,00-11,00 h.
Nakon isteka roka za dostavu ponude, stručno povjerenstvo naručitelja za provedbu ove nabave pregledat će i ocijeniti ponudu. Ukoliko posljednje spremanje Ponudbenog lista i(li) Troškovnika neće biti obavljeno prije početka roka za dostavu ponude, ponuda će biti odbijena.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. Cijena ponude ne smije biti viša od procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 22.500,00 € bez PDV-a, a s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor u trajanju do 25 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.
U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi posebni porezi, trošarine, carine i ostali troškovi, ako postoje, te popusti.
Rok plaćanja je do 15 dana od dana zaprimanja računa nakon isporuke robe.
Ugovor se može izmijeniti tijekom njegovog trajanja bez provedbe nove nabave:
1. radi dodatne nabave od prvotnog ugovaratelja za kojom se ukazala potreba, a nije bila uključena u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja
a. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s predmetom nabave koji je nabavljen u okviru prvotne nabave te
b. prouzročila bi naručitelju značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova;
2. ako su ukupno ispunjeni sljedeći uvjeti
a. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje naručitelj nije mogao predvidjeti i
b. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora;
3. zbog općeg ili djelomičnoga pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugoga gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije odabira gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora;
4. zbog obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima;
5. ako se izmjenom ne unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotne nabave, dopustili prihvaćanje
a. gospodarskih subjekata različitih od prvotno odabranog,
b. ponuda različitih od prvotno prihvaćene ili
c. dodatnih sudionika u nabavu;
6. ako se izmjenom ne mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom;
7. ako se izmjenom ne povećava značajno opseg ugovora kao i
8. ako novi ugovaratelj ne zamijeni onoga kojem je naručitelj prvotno dodijelio ugovor, izuzev u slučajevima iz t. 3.-4, pri čemu ukupno povećanje cijene ne smije biti veće od 50 % vrijednosti prvotnog ugovora i ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a mora biti manja od praga javne nabave, a ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje do 50 % vrijednosti prvotnog ugovora procjenjuje se na temelju neto ukupne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.
Stručno povjerenstvo naručitelja:
Vedran Kruljac, dipl. iur, v. r.
Sandra Sever, v. r.
prof. dr. sc. Božo Smoljan, v. r.
Dostaviti:
1. https://www.unin.hr/category/javna_nabava/
2-4. Stručnom povjerenstvu naručitelja
5. Pismohrana

## Privitak 1.
Privitak 1.
PONUDBENI LIST
NARUČITELJ
Naziv: | Sveučilište Sjever
Sjedište: | Trg Dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
OIB ili nacionalni identifikacijski br: | 59624928052
PONUDITELJ
Naziv:
Sjedište:
Adresa za dostavu pošte:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Je li u sustavu PDV-a:
Kontakt osoba:
Tel:
E-mail adresa:
Naziv zajednice ponuditelja čiji je član:
Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:
PODIZVODITELJ
Naziv:
Sjedište:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Predmet:
Količina:
Vrijednost:
Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor:
PONUDA
Predmet: | Uređaji za određivanje čvrstoće
Evidencijski broj Plana nabave: | J 2024/9
Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):
Cijena ponude bez PDV-a (slovima):
Iznos PDV-a (brojkama):
Iznos PDV-a (slovima):
Cijena ponude s PDV-om (brojkama): | 0
Cijena ponude s PDV-om (slovima):
Promjenjivost cijene: | cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora
Rok valjanosti ponude: | do 60 dana od dana otvaranja ponuda
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje:

## Privitak 2.
Privitak 2.
TROŠKOVNIK
U POSTUPKU NABAVE UREĐAJA ZA ODREĐIVANJE ČVRSTOĆE ZA ODJEL ZA AMBALAŽU, RECIKLIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA SVEUČILIŠTA SJEVER
BR. | STAVKA | NAJMANJE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENE SPECIFIKACIJE | JEDINICA MJERE | TOČNA KOLIČINA | POJEDINAČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A
1. | UNIVERZALNI ISPITNI UREĐAJ (KIDALICA) SHIMADZU AGS–X 10 KN | Nazivno opterećenje: | 10 kN (tlak/vlak) |  | kom. | 1 |  | 0
|  | Pogon: | Direktni, visoko precizni elektro-mehanički, konstantne sile, ostvaren preko vijčanih vretena i matica s kuglicama
|  | Mjerenje sile - točnost: | Ovisno o osjetniku sile
|  | Mjerenje sile - kalibracija: | Automatska kalibracija u standardnoj klasi točnosti na tlak i vlak
|  | Brzina pomaka traverze pri opterećenju: | 0,001… 1.000 mm/min. (kontinuirano)
|  | Najveća povratna brzina traverze: | 1.500 mm/min.
|  | Točnost brzine traverze (očnost brzine traverze izračunati iz pomaka traverze u određenom vremenu pri konstantnoj brzini između 0,5 i 500 mm/min.): | ± 0,1 % 1
|  | Razmak stola i traverze (Vlačni hod 2) (Vlačni hod je efektivni hod kada su montirane SCG (čeljusti s vijčanim pritezanjem za plosnate uzorke) ili MWG (nepomične klinaste čeljusti s klinastim prihvatom bez pomaka uzorka) čeljust): | 1.200 mm, SCG
760 mm, MWG
|  | Efektivna širina ispitnog prostora: | 425 mm
|  | Detekcija položaja traverze: | Mjerni uređaj: Optički enkoder
Prikaz: Digitalni zaslon (Rezolucija: 0,001 mm)
Točnost položaja: ± 0,1 % izmjerene vrijednosti ili ± 0,01 mm, ono što je veće
|  | Frekvencija uzorkovanja (Za ove funkcije potreban je programski paket «Trapezium X». Pri automatskoj kontroli sile/naprezanja ili deformacije, frekvencija uzorkovanja je 100 Hz.): | Najviše 1.000 Hz 3
|  | Pohrana metoda ispitivanja: | Ukupno: 40 datoteka
Na računalu: 20 datoteka
Samostalni kontroler: 20 datoteka
|  | Standardne funkcije: | Detekcija loma, automatski povrat traverze
Detekcija preopterećenja osjetnika sile
Detekcija dodira (Touch-load) – sigurnosna funkcija
|  | Dimenzije: | Širina × dubina × visina: 653 × 520 × 1.603 mm
|  | Masa: | 85 kg
|  | Napajanje: | Monofazno AC 200… 230 V, 50/60 Hz 1,2 kVA
Dopušteno odstupanje napona napajanja: ± 10 % namještene vrijednosti
Otpor uzemljenja: C-klasa (najviše 100 Ω)
|  | Uvjeti okoliša: | Temperatura: 5... 40 °C
Vlažnost zraka: 20… 80 % (bez kondenzacije)
|  | Vibracije poda: | Frekvencija: najviše 10 Hz
Amplituda: najviše 5 μm
|  | Ispitni uređaj opremljen prednjim i stražnjim zaštitnim zaklonom: | Ne
2. | VISOKO PRECIZNO ELEKTRIČKO MJERILO SILE – 10 KN | Tlačno/vlačni osjetnik sile u skladu s normama: | EN 10002-2 Razred točnosti 0,5 |  | kom. | 1 |  | 0
ISO 7500-1 Razred točnosti 0,5
BS 1610 Razred točnosti 0,5
ASTM E4
JIS B7721 Razred točnosti 0,5
|  | Nazivno mjerno područje: | ± 10 kN
|  | Osjetljivost: | 2 mV/V
|  | Točnost: | Unutar ± 0,5 % u području 0,02… 10 kN (1/500… 1/1 nazivnog mjernog područja osjetnika)
|  | Kalibracijski kabel s pohranjenim kalibracijskim karakteristikama osjetnika sile: | Da
|  | Vijci za montažu: | Da
3. | RAČUNALNI PROGRAM «TRAPEZIUM X» SET | Programski paket: | «Shimadzu Trapezium X» Set |  | kom. | 1 |  | 0
|  | Namjena: | Za upravljanje ispitnim uređajem, akviziciju i analizu podataka
4. | GORNJA PRIRUBNICA (FIKSNA IZVEDBA) – 10 KN KPL. 1 480,00 480,00 | Prirubnica za prihvat mehaničkih čeljusti: | Da |  | kom. | 1 |  | 0
|  | Montirana na osjetnik sile: | Da
|  | Nazivno opterećenje: | 10 kN (vlak)
|  | Namjena: | Vlačna ispitivanja
|  | Materijal: | Poboljšani čelik
|  | Vijci za montažu: | Da
5. | DONJA PRIRUBNICA – 10 KN KPL. 1 460,00 460,00 | Prirubnica za prihvat mehaničkih čeljusti: | Da |  | kom. | 1 |  | 0
|  | Montirana na stol uređaja: | Da
|  | Nazivno opterećenje: | 10 kN (Tlak/Vlak)
|  | Materijal: | Poboljšani čelik
|  | Vijci za montažu: | Da
6. | ČELJUSTI (KLINASTA IZVEDBA) ZA PRIHVAT UZORAKA S RUČNIM PRITEZANJEM – 10 KN | Čeljusti (klinasta izvedba) za prihvat uzoraka (plosnatih i okruglih) s ručnim pritezanjem: | Da |  | kom. | 1 |  | 0
|  | Prihvat ispitnih uzoraka debljine: | 0…32 mm
|  | Nazivno opterećenje čeljusti: | 10 kN
|  | Masa jedne čeljusti bez umetka: | 2,4 kg
|  | 1 kpl. = | Dvoje čeljusti
|  | Umetci čeljusti (klinasta izvedba) za prihvat plosnatih i okruglih uzoraka: | Da
|  | Nazivno opterećenje umetka: | 10 kN
|  | Dimenzije umetka: | Širina × visina: 50 × 30 mm
|  | Radna temperatura: | - 70… + 180 °C
|  | Materijal: | Anodizirani aluminij
7. | UMETCI ZA ČELJUSTI ZA PRIHVAT PLOSNATIH UZORAKA DEBLJINE 0... 32 MM KPL. 1 520,00 520,00 | Umetci čeljusti (piramidna izvedba) za prihvat plosnatih uzoraka debljine: | 0… 32 mm (4 komada u kompletu) |  | kom. | 1 |  | 0
|  | Širina × visina: | 60 × 40 mm
|  | Piramidni raster: | 1,2 x 45°
|  | Tvrdoća umetka: | 58 HRC
|  | AKZ kemijsko niklanje: | Da
8. | EKSTERNO POJAČALO / KONTROLER ZA EKSTENZIMETAR ESA–CU200 KPL. 1 3.800,00 3.800,00 | Vanjsko elektroničko pojačalo mjernog signala za povezivanje ekstenzimetra s ispitnim uređajem AGS–X: | Da |  | kom. | 1 |  | 0
|  | 1 aktivni mjerni kanal: | Da
9. | EKSTENZIMETAR EPSILON KOM 1 3.400,00 3.400,00 | Model: | 3542–050M–100–ST |  | kom. | 1 |  | 0
|  | Početna dužina: | 50 mm (GL)
|  | Mjerno područje: | + 100 % (50 mm) (vlak) / – 10 % (- 5 mm) (tlak)
|  | Radna temperatura: | – 40… + 100 °C
|  | 3542 kpl. za brzo pričvršćivanje uključuje žičane oblike za: | okrugle ispitne uzorke promjera do 25 mm
plosnate ispitne uzorkei debljine 12 mm i širine 31 mm
|  | Odgovara zahtjevima za točnost: | HRN EN ISO 9513 Razred točnosti 0,5
|  | Kalibracijski kabel s pohranjenim kalibracijskim karakteristikama ekstenzimetra: | Da
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A: | [7 empty] | 0
IZNOS PDV-A:
UKUPNA CIJENA S PDV-OM: | [7 empty] | 0
Sastavni dio ponude: |  | katalog ili drugi službeni dokument proizvođača, odnosno ovlaštenog distributera, odnosno ovlaštenog trgovačkog zastupnika proizvođača, s označenim specifikacijama iz ovog Troškovnika
Rok isporuke: |  | do 10 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora
Mjesto isporuke: |  | Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Odjel za za ambalažu, recikliranje i zaštitu okoliša, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
Istovar: |  | u organizaciji naručitelja
Povrat robe neodgovarajuće kvalitete: |  | nakon zaprimanja, pregleda i zapisničkog utvrđivanja neodgovarajuće kvalitete odmah, a kod zapakirane robe, nakon otvaranja ambalaže
Jamstvo: |  | 24 mj. ne računajući potrošne dijelove
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | [5 empty] | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje: