## Troškovnik
TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - OPREMANJE LABORATORIJA ZA ODJELA ZA PREHRAMBENU TEHNOLOGIJU
SVEUČILIŠTE SJEVER, SC KOPRIVNICA, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48 000 Koprivnica |  |  | PRILOG II TROŠKOVNIK OPREMANJE LABORATORIJA ODJELA ZA PREHRAMBENU TEHNOLOGIJU
| Grupa | Artikl i opis | Ime proizvođača proizvoda koji se nudi | Model proizvoda koji se nudi | Količina | Jedinična cijena | Ukupno bez PDV-a
GRUPA A
1. | A | Centrifuga s hlađenjem Postizanje brzine centrifugiranja do najmanje 17,500 rpm Postizanje relativne centrifugalne sile do najmanje 20 000 x g Automatsko prepoznavanje rotora i otkrivanje neravnoteže za maksimalnu sigurnost u radu Raspon temperature minimalno od -10 do +25 °C Ugrađeni odvod kondenzacije, kako bi se spriječilo nakupljanje vode Uz centrifuge isporučiti rotore za tube volumena 15 i 50 mL (moguće i putem adaptera za rotore), rotor za duboke mikrotitar pločice (deepwell microplates) Instalacija i edukacija uključeni u cijenu Osigurana servisna podrška Jamstvo: minimalno 12 mjeseci |  |  | 1
2. | A | Set za membransku filtraciju s jednim mjestom Filtracijski set koji je napravljen od PES materijala. (PES struktura omogućava otpornost do 180°C i može se autoklavirati ) Patentirani“ spin-lock“ dizajn, bez potrebe za klasičnim hvataljkama Set namijenjen za membransku filtraciju suspendiranih krutih tvari Nema zagađenja zraka i bez održavanja vakuum pumpe Set uključuje: Bezuljnu vakuum pumpu Filtracijski set s 1200ml bocom za otpad Glass Fiber Discs filteri (47mm, 1μm), 100kom 1m silikonsko crijevo Instalacija i edukacija uključeni u cijenu Osigurana servisna podrška Jamstvo: Minimalno 12 mjeseci |  |  | 1
3. | A | Kompaktni, univerzalni vortex Raspon brzine: barem 500-2500 rpm, može i više Orbitalna trešnja Mogućnost rada s mikrotitarskim pločicama Stabilnost rada na svim brzinama Funkcija rada na dodir Kontinuirani i impulsni rad Mogućnost različitih dodataka za različite volumene tuba i mikrotitarske pločice Instalacija i edukacija uključeni u cijenu Osigurana servisna podrška Jamstvo: minimalno 12 mjeseci |  |  | 1
UKUPNO ZA GRUPU A BEZ PDV-A: | [5 empty] | 0
GRUPA B
4. | B | Stolni pH/ORP metar s pH elektrodom LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem, s vidljivim statusom elektrode i točkama kalibracije Kalibracijski podaci spremljeni u memoriju te spremni za korištenje odmah po uključivanju pH kalibracija u minimalno tri točke Rezolucija: 0,1 pH i 0,01 pH Točnost: +/- 0,01 Uključeno u isporuku: pH elektroda, kalibracijski puferi (pH 4.0, pH 7.0 i pH 10.0), otopina za čuvanje elektrode, otopina za čišćenje elektrode, fleksibilan držač elektrode, uputstva za upotrebu Jamstvo: minimalno 12 mjeseci Instalacija i edukacija uključeni u cijenu Osigurana servisna podrška |  |  | 1
5. | B | Čitač mikrotitarskih pločica Mogućnost čitanja standardnih pločica sa 96 polja u rasponu 340-750nm ili širem Kapacitet od minimalno 8 filtera Uključeni minimalno sljedeći filteri: 340nm, 405nm, 450nm, 540nm, 595nm, 650nm i 750nm Izvor svjetla: quartz-halogena lampa Fotometrijski raspon barem 0,0 – 3,5 OD Uključeno miješanje, mogućnost odabira tri brzine sa podesivim vremenskim rasponom 0-999 sekundi Instalacija i edukacija uključeni u cijenu Osigurana servisna podrška Jamstvo: minimalno 12 mjeseci |  |  | 1
UKUPNO ZA GRUPU B BEZ PDV-A: | [5 empty] | 0
GRUPA C
6. | C | UV/VIS Spektrofotometar Raspon valnih duljina minimalno od 200 do 1000 nm Širina pojasa (tzv. Bandwidth): 5 nm ili bolje Točnost valnih duljina ±1.0 nm Brzina skeniranja minimalno 1500 nm/min Izvor svjetlosti: deuterijeva i halogena lampa uz automatsko prebacivanje Zalutala svjetlost: 0.05% ili manje Fotometrijska točnost ±0.005 Abs na 1.0 Abs Nivo šuma: 0.0005 Abs RMS Isporuka s barem 2 kvarcne kivete Pohrana podataka na USB memoriji za lakši prijenos podataka na računalo Instalacija i edukacija uključeni u cijenu Osigurana servisna podrška Jamstvo: minimalno 12 mjeseci |  |  | 1
7. | C | Mikroskop binokularni rotirajuća binokularna glava s inklinacijom 30° ili 45° i rotacijom 360° Okular: WF10X/18mm osvjetljenje: 3W LED s mogućnošći kontrole intenziteta objektivi: SP 4X/0,10 (WD 17.9 mm), 10X/0,25 (WD 5.3 mm), 40X/0.65/S (WD 0.61 mm), 100X/1.25/S (WD 0.165 mm) Kondenzator: fokusirajući 1,25 N.A. Abbe kondenzator Koaksijalno grubo i fino fokusiranje s podešavanjem napetosti Isporučiti s zaštitom od prašine i imerzijskim uljem Instalacija i edukacija uključeni u cijenu Osigurana servisna podrška Jamstvo: Minimalno 12 mjeseci |  |  | 10
8. | C | Magnetska mješalica s grijanjem Volumen miješanja: minimalno 15 L Broj okretaja: 1500 rpm ili više Temperaturni raspon minimalno do 300 °C Instalacija i edukacija uključeni u cijenu Osigurana servisna podrška Jamstvo: minimalno 12 mjeseci |  |  | 1
9. | C | Magnetska mješalica Volumen miješanja: minimalno 1.5 L Broj okretaja: 2000 rpm ili više Ploča fi minimalno 120 mm Instalacija i edukacija uključeni u cijenu Osigurana servisna podrška Jamstvo: minimalno 12 mjeseci |  |  | 1
10. | C | Precizna vaga Kapacitet minimalno 2000 g Očitanje: 0.01 g Mjerna podloga fi minimalno 120 mm Eksterna kalibracija i interna manualna kalibracija Instalacija i edukacija uključeni u cijenu Osigurana servisna podrška Jamstvo: minimalno 12 mjeseci |  |  | 1
11. | C | Precizna vaga Kapacitet minimalno 200 g Očitanje: 0.001 g Mjerna podloga fi minimalno 80 mm Instalacija i edukacija uključeni u cijenu Osigurana servisna podrška Jamstvo: minimalno 12 mjeseci |  |  | 1
UKUPNO ZA GRUPU C BEZ PDV-A: | [5 empty] | 0
GRUPA D
12. | D | Termostat od barem 120 L s regulacijom temperature od 4 - 40 °C (s hlađenjm) te barem 2 unutarnje utičnice Jamstvo: minimalno 12 mjeseci Instalacija i edukacija uključeni u cijenu Osigurana servisna podrška |  |  | 1
13. | D | Mini centrifuga (spin down) barem 7000 rpm, s rotorom za epruvete od 2 mL Jamstvo: minimalno 12 mjeseci Instalacija i edukacija uključeni u cijenu Osigurana servisna podrška |  |  | 1
14. | D | Centrifuga za epruvete od 2 mL, barem 15000 x g, kapaciteta barem 12 x 2 mL Jamstvo: minimalno 12 mjeseci Instalacija i edukacija uključeni u cijenu Osigurana servisna podrška |  |  | 1
15. | D | Minivorteks, 6 mm promjer trešnje barem 4500 rpm Jamstvo: minimalno 12 mjeseci Instalacija i edukacija uključeni u cijenu Osigurana servisna podrška |  |  | 1
UKUPNO ZA GRUPU D BEZ PDV-A: | [5 empty] | 0
GRUPA E
16. | E | Jednostavni koncentrator za uzorke za sve standarde Za ukoncentriravanje više uzoraka paralelno Može se koristiti za tube različitih uzoraka Rezervoar za plin smješten na podesivom postolju za preciznu kontrolu visine Isporučiti s iglama 127 mm (barem 96 kom), odgovarajućim grijaćim blokom („dri-blokom“) za tube 6x 24 mm; 20 x 12mm; te 2x 44 mm širine Instalacija i edukacija uključeni u cijenu Osigurana servisna podrška Jamstvo: minimalno 12 mjeseci |  |  | 1
17. | E | Vorteks s nastavkom za barem 7 tipova epruveta Jamstvo: minimalno 12 mjeseci Instalacija i edukacija uključeni u cijenu Osigurana servisna podrška |  |  | 1
UKUPNO ZA GRUPU E BEZ PDV-A: | [5 empty] | 0
REKAPITUALACIJA
UKUPNO ZA GRUPU A BEZ PDV-A: | [5 empty] | 0
UKUPNO ZA GRUPU B BEZ PDV-A: | [5 empty] | 0
UKUPNO ZA GRUPU C BEZ PDV-A: | [5 empty] | 0
UKUPNO ZA GRUPU D BEZ PDV-A: | [5 empty] | 0
UKUPNO ZA GRUPU E BEZ PDV-A: | [5 empty] | 0
SVEUKUPNO ZA SVE PONUĐENE GRUPE BEZ PDV-A:
PDV:
SVEUKUPNO ZA SVE PONUĐENE GRUPES PDV-OM:
Ponuditelj je dužan za onu grupu ili grupe za koju/e podnosi ponudu/e, ponuditi sve stavke utvrđene Troškovnikom, odnosno ponuda mora biti cjelovita za svaku pojedinu grupu. Djelomično nuđenje robe po grupi nije dozvoljeno. Ponuditelj popunjava samo onaj dio Troškovnika koji se odnosi na grupu za koju podnosi ponudu, te dio označen kao Rekapitulacija.
Ponuditelj:
U _________________________, dana _______________ godine.
______________________________________
(potpis odgovorne osobe ponuditelja)