## troskovnik
SVEUČILIŠTE SJEVER, SC VARAŽDIN, Jurja Križanića 31b, 42 000 Varaždin |  | PRILOG II TROŠKOVNIK OPREME ZA KABINET ZA POTREBE ODJELA ZA FIZIOTERAPIJU
TROŠKOVNIK LABORATORIJSKI NAMJEŠTAJ-ODJEL ZA SESTRINSTVO | Artikl i opis | Ime proizvođača proizvoda koji se nudi | Model proizvoda koji se nudi | Količina | Jedinična cijena | Ukupno bez PDV-a
1. | SPIROMETAR SPIROLAB IV SA OKSIMETROM Prijenosni spirometar s LCD zaslonom u boji veličine 7,00” na dodir i prilagodljivim formatom ispisa širine 112 mm termopisača te mogućnost povezivanja s računalom putem USB-a i Bluetootha. Uređaj treba imati memoriju za minimalno 10 000 spirometrijskih testova i 900 sati oksimetrijskog mjerenja bez kalibracije uređaja pri svakoj upotrebi. Uređaj treba imati automatsku interpretaciju testa sa krivuljama i tabličnim prikazom. Uređaj treba omogućiti mjerenje parametra respiratornih volumena i kapaciteta: FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, starost pluća, ekstrapolirani volumen, FET, vrijeme za PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (izmjeren), MVV (izračunat) te parametre oksimetrije: mjerenje saturacije kisika u krvi (%SpO2), frekvenciju srca (Min, Max, prosječna vrijednost), trajanje testa, ukupni SpO2 događaj, T90% (SpO2 vrijeme ≤89%), T89% (SpO2 vrijeme ≤88%), T40 (trajanje bradikardije s frekvencijom pulsa <40 otk/min), T120 (trajanje tahikardije s frekvencijom pulsa >120 otk/min). Također, uređaj treba sadržavati i animacije za pedijatrijske korisnike. Uređaj treba sadržavati i turbinu, dršku za turbinu i usnike, 120 jednokratnih usnika, štipaljku za nos, strujni adapter, kabel za povezivanje s računalom, programski paket WinspiroPRO, jednu rolu termopapira i korisničke upute. Svi dijelovi uređaja koji podliježu certifikaciji moraju imati potrebne certifikate, medicinske direktive i ISO certifikate. TEŽINA: 1450 g DIMENZIJE: 220 x 210 x 51 mm Instalacija, puštanje u pogon, edukacija i dostava uključeni u cijenu. Osigurana servisna podrška minimalno 5 godina. Jamstvo minimalno 24 mjeseci. |  |  | 1 | 0 | 0
2. | MIŠIĆNI BIOFEEDBACK Myomed 632X Uređaj za mišićni biofeedback u fizioterapiji treba sadržavati EMG feedback, feedback pritisak, elektroterapiju i elektrodijagnostiku. Uređaj treba putem LCD zaslona omogućiti vizualnu i auditornu povratnu informaciju električne aktivnosti mišića odnosno ostvarene kontrakcije mišića u odnosu na zadane vrijednosti praga i kontrakcije mišića. Uređaj treba imati mogućnost komunikacije s računalom ili prijenosnim računalom. Treba imati 2 odvojena kanala EMG-feedbacka i 1 kanal pritisak-feedback, mogućnost elektrostimulacije sa EMG-feedbackom mišićnih skupina. Također, treba imati dva odvojena kanala za sinkroniziranu/nesinkroniziranu stimulaciju, dvo-kanalnu povratnu informaciju EMG-a sa grafičkim i vizualnim prikazom te jedno-kanalnu povratnu informaciju pritiska. Uređaj treba imati tri različita načina rada: kontinuirani; rad/odmor i predložak uz grafičku reprodukciju sa podesivom osjetljivosti i vremenskim intervalom, kontinuiranom reprodukcijom vrijednosti EMG-a i vrijednosti pritiska, kombiniranom primjenom EMG-feedbacka sa elektroterapijom i poseban program za analizu podataka EMG-a i vrijednosti pritiska. Uređaj treba omogućiti EMG-biofeedback i stimulaciju malih i velikih mišićnih skupina. Uređaj treba sadržavati EMG kabel, kabel za referentnu elektrodu, 8 kom adhezivnih elektroda za EMG i stimulaciju; 4 elektrode 6x8 cm; 4 navlake za elektrodu 6x8 cm; 8 kom Ø 2,2 cm-2 mm ženske elektrode; kabel za korisnika 2-jezgreni i muški utikači od 2 mm-crni sa obojenim klipsama; traku 100x3 cm, traku 250x3 cm, analnu elektrodu sa fiksnim kabelom i 2mm ženskim kabelom, vaginalnu elektrodu sa 2 mm kabelom, senzor i spojni kabel za mjerenje analnog tlaka, senzor i spojni kabel za mjerenje vaginalnog tlaka te korisnički priručnik. Svi dijelovi uređaja koji podliježu certifikaciji moraju imati potrebne certifikate, medicinske direktive i ISO certifikate. TEŽINA 6200 g DIMENZIJE 390x370x240 mm Instalacija, puštanje u pogon, edukacija i dostava uključeni u cijenu. Osigurana servisna podrška minimalno 5 godina. Jamstvo minimalno 24 mjeseci. |  |  | 1 | 0 | 0
3. | APARAT ZA KOMBINIRANU TERAPIJU - COMBIMED 4000 Aparat za kombiniranu terapiju mora se sastojati od elektroterapije (dijadinamske, interferentne, galvanske i dr. struje) ultrazvuka i lasera (LLLT laser). Uređaj treba imati interaktivni LCD grafički zaslon u boji 10.1”, osjetljiv na dodir za upravljanje sa prikazom i unosom parametara, 2 nezavisna kanala za elektroterapiju, 1 kanal za terapiju ultrazvukom i 1 kanal za terapiju laserom. Uređaj treba sadržavati minimalno 88 protokola za terapiju laserom (LLLT laser), 70 protokola za terapiju ultrazvukom, 126 protokola za elektroterapiju i 96 protokola za kombiniranu terapiju uz mogućnost pohranjivanja terapijskih programa u internu memoriju: 200 za elektroterapiju, 200 za ultrazvuk, 200 za laser i 200 za kombiniranu terapiju. Također, treba sadržavati mogućnost pohranjivanja i pregled korisnikove povijesti na Smart Card, mogućnost pohranjivanja minimalno 4GB programa na USB memorijski stick te mogućnost nadogradnje software-a.Uređaj treba sadržavati višefrekventnu ultrazvučnu sondu 1/3 MHz 5cm2. Terapija laserom treba biti valne duljine 905 nm i frekvencije od 100 Hz do 10 000 Hz sa sondom za laser 100mW, 2 zaštitnih naočala od laserskog svjetla i 1 interlock ključ za zaštitu. Za elektroterapiju uređaj treba sadržavati 4 elektrode 60 x 85mm, 4 spužvaste navlake za elektrode 60 x 85mm, 4 elektrode 50 x 50mm, 4 spužvaste navlake za elektrode 50 x 50mm, 2 elastične trake 1000 x 50 mm, 2 elastične trake 600 x 50 mm. Uređaj treba sadržavati kabel za napajanje, upute za rad s uređajem.Svi dijelovi uređaja koji podliježu certifikaciji moraju imati potrebne certifikate, medicinske direktive i ISO certifikate. TEŽINA 7000 g DIMENZIJE 610x370x230 mm Instalacija, puštanje u pogon, edukacija i dostava uključeni u cijenu. Osigurana servisna podrška minimalno 5 godina. Jamstvo minimalno 24 mjeseci. |  |  | 1 | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-A: |  |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO S PDV-OM: |  |  |  |  | 0
Ponuditelj:
U _________________________, dana _______________ godine.
______________________________________
(potpis odgovorne osobe ponuditelja)