## List1
SVEUČILIŠTE SJEVER | [6 empty] | Prilog II
TROŠKOVNIK-TEHNIČKA SPECIFIKACIJA U PREDMETU NABAVE
Naziv | Minimalne tehničke karakteristike | Specifikacije ponuđenog (jednakovrijednog) |  |  | Količina | Cijena bez PDV-a za 1 kom | Ukupno za stavku
komplet
Mjerač snage | Uređaj treba imati dvojni način prikaza: standardni način (istovremeni prikaz 8 mjernih parametara) i jednostavan način (prikaz 4 mjerna parametara) Uređaj treba imati mogućnost sljedećih mjerenja: mjerenja snage (P, P+pk, P-pk, VA, Var), napona (Vdc, Vrms, V+pk, V-pk), struje (Idc, Irms, I+pk, I-pk), frekvencije (VHz, IHz), faktora snage (PF), faznog kuta (Deg), distorzija harmonika (THDV/THDI) Omogućava mjerenje stand-by upotrebe električne energije po standardu IEC62301 Osnovna točnost za napon 0,1% na mjerenju + 0,1% područja Uređaj treba imati mogućnost direktnog mjerenje struje do 20 A AC/DC s minimalnom rezolucijom 0,1 μA i mjerenje napona do 600 V AC/DC Uređaj treba imati frekvencijski opseg od minimalno 50 Hz do 6 kHz DC Uređaj treba imati ugrađena USB, RS232 i LAN sučelja |  |  |  | 7 | 0 | 0
Multimetar | True RMS AC mjerenja Maksimalni vrijednost prikaza na zaslonu 40000 Mjerenje AC/DC napona do 1000 V; točnost 0.06% Mjerenje AC/DC struje do 20 A Mjerenje otpora minimalno od 0.01Ω do 40MΩ Mogućnost mjerenja frekvencije, kapaciteta, temperature preko K-tip sonde, test neprekidnosti i test diode Uređj treba imati IP67 standard (zaštita od vlage i prašine) |  |  |  | 18 | 0 | 0
Prijenosni višefunkcijski kalibrator | Uređaj treba imati mogućnost mjerenja, simuliranja i generiranja tlačnog, temperaturnog i električnog signala Uređaj treba imati dvojni display kao bi istovremeno prikazivao simulirane i mjerene vrijednosti Display uređaj treba biti osjetljiv na dodir kao bi korisničko sučelje bilo što jednostavnije i lako za upotrebu Uređaj treba imati mogućnost istovremenog spajanja 2 vanjska tlačna modula , te ugrađeni referentni barometar Uređaj treba imati 24V napajanje strujne petlje Uređaj mora imati mogućnost mjerenja i simuliranja temperaturnih otpornih sondi (RTD) i termoparova (TC) Uređaj treba imati IP67 stupanj zaštite Uređaj treba biti isporučen sa punjivom Li-Ion baterijom koja treba omogućiti barem 15h rada s jednim punjenjem Uređaj treba biti isporučen sa akreditiranim kalibracijskim certifikatom prema ISO17025 Garancija na uređaj minimalno 3 godine Tražene specifikacije: mjerenja DC napon: 300mV do 300V, najbolja rezolucija 1μV, najbolja točnost 0.015%RDG + 0.005%FS AC napon: do 300V,frekvencija 40Hz do 500Hz, rezolucija 10mV, točnost 0.5%RDG + 0.05%FS DC struja: do 30mA, rezolucija 0.1 μA, točnost 0.015% RDG + 0.005% FS Otpor: 0 Ω do 4000 Ω, najbolja rezolucija 1 mΩ, točnost 0.015% RDG + 0.005% FS Frekvencija: 0.01 Hz do 50 kHz, rezolucija 6 znamenki, točnost 0.005% RDG + 5 na zad. znam. simuliranja/generiranja DC napon: 0 do 15 V, rezolucija 0.1 mV, točnost 0.015%RDG + 0.005%FS DC struja: 0 do 25mA, rezolucija 0.1 μA, točnost 0.015%RDG + 0.005%FS Otpor: 0 Ω do 4000 Ω, najbolja rezolucija 1 mΩ, točnost 0.015%RDG+0.005%FS Frekvencija: 0.01 Hz do 50 kHz, rezolucija 6 znamenki, točnost 0.005% RDG + 5 na zad. znam. |  |  |  | 1 | 0 | 0
Izvor napajanja (LED zaslon) | Višekanalna izvedba sa 3 nezavisna kontrolirana izlaza Uređaj treba imati sljedeće izlaze: 32V/3.2A x2, 2.5V/3.3V/5V/3.2A x1 Rezolucija minimalno 10mV/10mA LED zaslon sa 4 prikaza izlaznih vrijednosti Točnost 0,01% regulacije Uređaj treba imati mogućnost naknadnog serijskog ili paralelno spajanja za povećanje struje ili napona Uređaj treba imati zaštitu od preopterećenja i pogrešnog priključenja Uređaj treba imati ugrađeno USB sučelje Uređaj treba imati mogućnost podrške SCPI naredbi |  |  |  | 3 | 0 | 0
Izvor napajanja (LCD zaslon | Višekanalna izvedba sa 3 nezavisna kontrolirana izlaza Uređaj treba imati sljedeće izlaze: kanal 1: Izlazni napon: 0-32V; Izlazna struja: 0-3.2A kanal 2: Izlazni napon: 0-32V; Izlazna struja: 0-3.2A kanal 3: Izlazni napon: 2.5/3.3/5.0V; Izlazna struja: 0-3.2A Rezolucija minimalno 10mV/10mA 4.3 inch TFT- LCD rezolucije 480x272 sa 2 prikaza izlaznih vrijednosti Točnost 0,01% regulacije Uređaj treba imati mogućnost naknadnog serijskog ili paralelno spajanja za povećanje struje ili napona Uređaj treba imati zaštitu od preopterećenja i pogrešnog priključenja Uređaj treba imati ugrađeno USB i LAN sučelje Uređaj treba imati mogućnost podrške SCPI naredbi |  |  |  | 3 | 0 | 0
Stolni multimetar | 5 ½ mjesni prikaz, dvostruki prikaz na zaslonu 4.3 “ TFT zaslon u boji Osnovna točnost za mjerenje DC napona 0,015% True RMS mjerenje AC struje i napona Naponsko mjerno područje od 200 mV do 1000V DC i 200 mV do 750 V AC Strujno mjerno područje od 200 µA do 10 A DC i 20 mA do 10 A AC Dodatno mjerenje kapaciteta, otpornosti (2/4 -žilna metoda), temperature (termoparovi i PT100 RTD senzori) Test neprekidnosti i test diode Matematičke mjerne funkcije: statistični histogram, bargraf, digitalna statistička funkcija, trend grafikon Ostale pomoćne funkcije: Data Hold, snimanje MIN/MAX/AVG, dB/dBm, Pass/Fail, REL, Compare, Store, Recall mjerenja otpora Brzina mjerenja za snimanje do 150 mjerenja/s Mjerenje frekvencije od 20 Hz – 1 MHz Mjerenje kapaciteta od 2 nF - 10000 μF Standardno sučelje USB Host i LAN Uređaj treba imati mogućnost podrške SCPI naredbi |  |  |  | 5 | 0 | 0
Jamstveni rok minimalno 12 mjeseci sa uključenim servisom
[6 empty] | Ukupno bez PDVa: | 0
[6 empty] | PDV: | 0
[6 empty] | Sveukupno s PDV-om: | 0
U __________, dana ___________2022. godine.
M.P.
(potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)